국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

정부물품분류번호 (8자리)	품명 및 규격서 Description	단위 Unit	수 량 Quantuty
41114562	물성측정기	SET	1

A. 사양 및 특징

1. 측정하고자 하는 샘플에 물리적인 힘을 가하여 크게는 강도와 인장력을 측정하는 장비로 제품 생산 및 제조 시 파악하기 힘든 넓은 범위의 물리적 성질을 정확하고 재현성 있게 측정하는 장비이다.

2. 심플한 디자인과 손쉬운 기기 작동이 특징이며 제품의 개발. 생산 효율 증대, 품질 관리에 적합한 물성 측정 장비이다.

3. 기본 측정은 압축과 인장의 기본 원리이지만 제품의 강도, 마찰력, 침투력, 점탄성, 절삭력, 접착력 등 넓은 범위의 물성을 쉽게 파악할 수 있다.

4. 기기 단독 운영이 가능하며, PC Software 를 활용하여 측정 할 수 있다.

5. PC Software 인 Texture Pro를 사용 시, PC로 제어하며, 데이터 그래프화 및 저장이 편리하고 실시간 데이터 획득이 가능하다.

B. 규 격

1. Load (Force) 범위 : 100g ~ 100Kg

2. Load resolution : 100g(0.01), 1Kg ~ 10Kg(0.1), 25Kg ~ 100Kg(1.0)

3. Load 정확도 : Better than 0.2% of full scale

4. Load 재현성 : Better than 0.2% of full scale

5. Load 단위 : g, kg, N, mN

6. Data rate : 500Hz

7. Position 정확도 : 0.01mm

8. Setting resolution : 0.0005mm

9. Accuracy : 0.1mm

10. Test speed 범위 : 0.01 ~ 0.1 mm/s or 0.1 ~ 40 mm/s

11. Test speed 정확도 : Better than +/- 0.1 % of set speed

13. 반복 측정 횟수 :1 ~ 99

14. Probe 이동 거리 : 0 ∼ 280mm

13. Time setting : 0sec ∼ 99 hour 59 min 59 sec

14. Data Output : USB port, Printer, Excel

16. 그래프 표현 단위 : Time/Load/ Distance/ Temperature/Stress/Strain

17. Create and store test methods : 150Mb

18. Operating Temperature : 20 ~ 120 ℃

19. Approvals : CE Marked

20. BASE TABLE, FIXTURE

- 테스트 표면으로 사용되는 탈착식 인서트가 있는 직사각형 베이스 테이블다양한 Fixture들을  장착할 수 있도록 고안된 샘플대, 높이 및 위치 조절 가능

21. JUNIOR MULTI-PROBE ASSEMB

- 9개의 2mm 프로브와 해당 베이스 플레이트로 구성된 소규모 다중 프로브 어셈블리는 불규칙한 형상의 작은 샘플을 고정하도록 설계

22. JIG. Adjustable Vise Single Test

- 작은 샘플의 침투 테스트 시 시료를 잡아주는 보조창치

23. PROBE,SPHERICAL 1.27CM DIA

- 12.,7mm 볼프로브, 스테인레스 스틸, 30g

24. 6mm DIAMETER CYLINDER PROBE

- 6mm 직경 실린더 프로브 , 스테인레스 스틸, 7g, 길이 35mm

25. Probe,CYL. 1.27CM DIA.(0.5)AOAC STD

- 12.7mm 직경 실린더 프로브 , 투명아크릴, 5g, 날카로운 모서리 길이 35mm

C. 악세서리

1. Load Cell 10kg 1 ea

2. TEXTURE PRO STD ED 1 ea

3. BASE TABLE, FIXTURE 1 ea

4. JUNIOR MULTI-PROBE ASSEMB 1 ea

5. JIG. Adjustable Vise Single Test 1 ea

6. PROBE,SPHERICAL 1.27CM DIA. 1 ea

7. 6mm DIAMETER CYLINDER PROBE 1 ea

8. Probe,CYL. 1.27CM DIA.(0.5)AOAC STD 1 ea

9. DATA System(노트북) 1 set

D. 비 고

1. 설치 및 교육 무료

2. 보증기간 : 설치 후 1년